安全生产检测检验机构专项检查中

发现的主要问题汇总表

| 法人单位名称 | 检测检验机构使用 名称及资质证书编号 | 检查中发现存在的主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 煤炭科学研究总 院 | 煤炭科学研究总院 证书编号:(2011) 国安监检甲05019 | 1.企业法人营业执照的业务范围仅包含“煤炭产品的质量检验”。 2.煤矿在用主通风机系统、通风阻力测定等未进行计量认证。 3.未按时提交工作总结与工作计划以及发挥技术支持作用情况统计报告。 4.机构负责人、质量负责人同时在煤炭科学研究总院的其他检测检验机构任职。 |
|  | 国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心 证书编号:(2011) 国安监检甲04009 | 1.企业法人营业执照证书的业务范围仅包含“煤炭产品的质量检验”。 2.中心主任、常务副主任、副主任同时在煤炭科学研究总院的其他检测检验机构任职。 3.个别检验委托（合同）书中未填写预计完成时间。 4.部分校准证书溯源未经确认。 |
|  | 国家安全生产北京矿山支护设备检测检验中心 证书编号:(2011) 国安监检甲04004 | 1.企业法人营业执照的业务范围仅包含“煤炭产品的质量检验”。 2.中心主任、常务副主任、副主任同时在煤炭科学研究总院的其他检测检验机构任职。 3.个别检验委托（合同）书中，预计检测费用栏填写为实际检测费用，且未填写预计完成时间。 4.数显千分表校准证书溯源确认记录不全。 |
| 中国矿业大学（北京） | 中国矿业大学（北京） 证书编号:(2009) 国安监检甲06033 | 1.事业单位法人证书的业务范围仅包含“相关科学研究”。 2.未进行计量认证，且无矿井通风阻力测定检验活动的记录。 3.电子天平、压力表无校准服务的评价及档案；无验收材料。电子天平、压力表未进行计量检定。 4.缺少对检测人员进行的有效监督记录。 |
| 北京市劳动保护科学研究所 | 国家安全生产北京劳动防护用品检测检验中心 证书编号:(2009) 国安监检甲06036 | 1.《质量手册》未严格按照AQ8006-2010修订。 2.个别样品没有按检测合同要求的时间出具检测检验报告。 |
| 中国特种设备检测研究院 | 国家安全生产北京危险品储罐检测检验中心 证书编号:(2008) 国安监检甲05028 | 1.部分项目未进行计量认证。 2.未依据AQ8006-2010修订质量体系文件。 3.部分标准变更未及时向资质管理机构申请变更。 4.未向社会公开检测检验机构从业行为规范。 5.检验报告未加盖齐缝章。 6.单项检验报告无授权签字人签字。 7.无相关措施或制度确保检测检验收费的公开、透明。 |
| 北京东方计量测试研究所 | 国家安全生产北京危险品运输监控设备检测检验中心 证书编号:(2008) 国安监检甲05029 | 1.未严格按照AQ8006-2010修订质量管理体系文件。 2.未按时提交工作总结和工作计划。 3.样品的保管状态不符合规定要求。 |
| 上海仪器仪表自控系统检测测试所 | 国家安全生产上海防爆电气检测检验中心 证书编号:(2008) 国安监检甲05021 | 1.部门职责不明确；机构框图、人员与中心实际情况不一致；缺少有关负责人员任命书。 2.负责人变动未及时上报；未按时提交发挥技术支撑作用情况统计表。 3.个别记录未按设计表格格式填写。 |
| 中煤科工集团上海研究院 | 国家安全生产上海矿用设备检测检验中心 证书编号:(2010) 国安监检甲04002 | 1.法人名称变更未及时上报。 2.个别仪器设备存档内容与档案明细不符，缺少采购合同、验收记录等信息。 |
| 上海天科化工检测有限公司 | 国家安全生产上海危险化学品分类检测检验中心 证书编号:(2009) 国安监检甲06034 | 1.未按时上报工作总结和工作计划。 2.未按时上报发挥技术支撑作用情况统计表。 |
| 上海市安全生产科学研究所 | 国家安全生产上海劳动防护用品检测检验中心 证书编号:(2008) 国安监检甲05026 | 1.主持工作的负责人技术职称不符合要求。 2.未及时上报发挥技术支撑作用情况统计表。 3.个别原始记录样品编号未进行细分，缺少部分检验仪器设备信息，检测时间与检测项目未对应。 |
| 中海油天津化工研究设计院 | 国家安全生产天津防爆电气检测检验中心 证书编号:(2008) 国安监检甲05022 | 1.技术负责人和质量负责人不是机构高层管理者。 2.管理体系文件编制依据未包括AQ8006-2010，相关记录表格需补充完善。 |
| 天津市劳动防护用品质量监督检验测试中心 | 天津市劳动防护用品质量监督检验测试中心 证书编号:(2010) 津安监检乙0601 | 1.中心负责人和技术负责人变更未及时上报。 2.个别注册安全工程师不能提供在本机构注册的证据。 3.技术负责人从事检测检验工作经历不满足要求。 4.部分项目依据检测标准与资质证书附件中批准的标准不同；耐油鞋及依据标准GB16756-1997不在资质证书批准范围内。 5.质量手册未按AQ8006-2010编制。 6.未公开检测检验机构从业行为规范。 7.部分设备无有效的计量证书。 |
| 中煤科工集团重庆研究院 | 中煤科工集团重庆研究院 证书编号:(2010) 国安监检甲04041 | 1.未进行计量认证。 2.管理体系文件未按照AQ8006-2010标准编写。 3.煤的坚固性系数、煤的瓦斯放散初速度、矿井通风阻力的检测检验标准过期。 |
|  | 国家安全生产重庆矿用设备检测检验中心 证书编号:(2011) 国安监检甲04003 | 1.电机性能未进行计量认证。 2.防爆标准变更，但中心未及时办理变更确认。 |
| 重庆厚德矿山设备检测有限公司 | 重庆厚德矿山设备检测有限公司 证书编号:(2011) 渝煤监检乙0803 | 1.检测检验仪器、设备、设施原值未经资产评估。 2.检测检验项目均未进行计量认证。 3.未及时提交工作总结报告和计划。 4.未对校准服务进行评价。 5.没有征求客户意见及处理投诉和申诉的记录。 6.未对检测检验人员进行AQ8006-2010标准的有效培训。 7.部分报告检验结论不客观。 |
| 佳木斯防爆电机研究所 | 国家安全生产佳木斯防爆电气检测检验中心 证书编号：(2011) 国安监检甲04016 | 1.未依据AQ8006-2010实质性修订质量体系文件。 2.无“发现重大事故隐患及时报告”的相关规定。 |
| 黑龙江煤矿矿用安全产品检验中心 | 黑龙江煤矿矿用安全产品检验中心 证书编号:(2010) 黑煤监检乙0501 | 1.未严格按照AQ8006-2010修订质量体系文件。 2.《质量手册》明示的检验依据未及时更新。 3.质量体系文件中的组织机构与实际机构不相符。 4.未公开检测检验机构从业行为规范。 5.没有年度内审计划及历年管理评审计划。 6.校准证书未进行溯源确认。 7.管理评审的内容不全。 8.收费标准未公开。 |
| 煤炭科学研究总院沈阳研究院 | 国家安全生产抚顺矿用设备检测检验中心 证书编号:(2011) 国安监检甲04001 | 1.部分标准变更未办理变更确认或备案手续。 2.未对个别校准服务进行评价。 |
|  | 煤炭科学研究总院沈阳研究院 证书编号:(2011) 国安监检甲11042 | 1.技术负责人、质量负责人不是机构高层管理人员。 2.未进行计量认证。 3.未公开检测检验机构从业行为规范； 4.部分仪器设备校准证书未进行确认。 |
| 辽宁省安全科学研究院 | 辽宁省安全科学研究院 证书编号:(2009) 辽安监检乙0601 | 1.质量负责人不明确。 2.计量认证证书已过期。 3.未按照AQ8006-2010标准的规定，对“收费公开”、“检验用法规标准有效性评审”、“检测检验人员行为指导”、“未经定型的专业检测检验设备”、“发现重大事故隐患及时报告”等进行明确规定。 4.部分标准变更未办理变更确认或者备案手续。 5.未公开检测检验机构从业行为规范。 6.未对部分仪器设备校准证书进行确认。 7.劳动防护用品检验收费标准未公开。 |
| 沈阳电气传动研究所（有限公司） | 国家安全生产沈阳防爆电气检测检验中心 证书编号:(2011) 国安监检甲07039 | 1.未按照AQ8006-2010标准的规定，对“收费公开”、“检验用法规标准有效性评审”、“检测检验人员行为指导”、“未经定型的专业检测检验设备”、“发现重大事故隐患及时报告”等进行明确规定。 2.部分标准变更未办理变更确认或备案手续。 3.未公开检测检验机构从业行为规范。 |
| 河北煤炭科学研究院 | 国家安全生产邢台矿用防爆柴油机械检测检验中心 证书编号:(2011) 国安监检甲04011 | 1.未对校准服务进行评价；未对部分仪器设备校准证书进行确认。 2.有《允许偏离的程序》，但发生偏离时没按程序执行。 |
| 煤炭科学研究总院唐山研究院 | 国家安全生产唐山矿用泵检测检验中心 证书编号:(2011) 国安监检甲04006 | 1.质量负责人不是机构的高层管理者。 2.部分检验（试验）委托协议中，未填写检验完成时间。 |
| 河北煤矿矿用安全产品检验中心 | 河北煤矿矿用安全产品检验中心 证书编号:(2008) 冀煤监检乙0501 | 1.部分检验合同中没有明确检测项目和完成时间。 2.未对校准服务进行评价；未对部分仪器设备校准证书进行确认。 3.管理评审未提出改进计划。 4.无质量控制计划，未进行机构内部质量控制。 |
| 中国煤炭科工集团太原研究院 | 国家安全生产太原矿用设备检测检验中心 证书编号:(2011) 国安监检甲04005 | 1.机构负责人变更未向总局备案。 2.新实验厂房内传动实验室堆放与检验无关样品。 |
| 山西省安全技术检测检验所 | 山西省安全技术检测检验所 证书编号:(2011) 晋煤监检乙0805 | 1.检测检验仪器、设备、设施原值未经资产评估。 2.主持工作负责人技术职称不符合要求。 3.校准服务方质量档案中无授权证书、校准实验室认可证书的附表。 4.个别设备无出入库记录和使用记录。 5.个别设备未对校准结果进行确认。 6.个别检验报告与原始记录信息不一致。报告格式不统一。 7.重要用途钢丝绳执行标准“AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》”，但资质证书附件中无该标准。 |
| 陕西矿山设备检测检验有限公司 | 陕西矿山设备检测检验有限公司 证书编号:(2010) 陕安监检乙1002 | 1.检测检验仪器、设备、设施原值未经资产评估。 2.部分主排水系统所使用的检测检验标准不正确。 3.主排水系统检测检验标准发生变更，但未办理变更确认。 4.检测检验人员基本不了解检测检验机构从业行为规范的要求。 5.未对部分设备的校准服务进行评价。 6.未见检测检验仪器设备操作使用人员的授权。 7.未见年度质量控制计划和记录。 8.部分报告检验结论不客观。 9.收费标准没有公开。 |
| 中煤科工集团西安研究院 | 国家安全生产西安勘探设备检测检验中心 证书编号:(2011) 国安监检甲04017 | 1.管理体系文件不符合AQ8006-2010标准要求。 2.物探仪器收费标准没有公开。 |
| 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | 国家安全生产武汉劳动防护用品检测检验中心 证书编号:(2008) 国安监检甲05023 | 1.未利用核查表进行内审。 2.作业指导书没有编制、审核、批准人签字，部分作业指导书操作性不好。 |
| 湖北兴安矿用设备安全检测有限公司 | 湖北兴安矿用设备安全检测有限公司 证书编号:(2010) 鄂煤监检乙0602 | 1.机构质量负责人不是机构高层管理者。 2.管理评审报告中，对上一次管理评审提出的改进要求未做出相应说明。 3.作业指导书没有“编制”、“审核”、“批准”。 4.内审员没有授权文件。 |
| 长沙安全技术检测中心 | 国家安全生产长沙矿用安全仪器检测检验中心 证书编号:(2011) 国安监检甲04010 | 1.质量负责人不是机构高管理层人员。 2.未对校准服务进行评价。 |
| 湖南省烟花爆竹产品安全质量监督检验醴陵授权站 | 国家安全生产醴陵烟花爆竹检测检验中心 证书编号:(2009) 国安监检甲06035 | 1.注册安全工程师、工程师职称以上人员比例不满足要求。 2.电气设备、作业场所粉尘、现场检查及安全规划检验项目未进行计量认证。 3.未按照AQ8006-2010标准的规定，对“收费公开”、“检验用法规标准有效性评审”、“检测检验人员行为指导”、“未经定型的专业检测检验设备”等进行明确规定。 4.未对校准服务进行评价。 5.个别检验原始记录中只有是否含有氯酸盐的检验结果，却无任何检验过程、检验方法的描述，无法复现当时的检验情况。 |
| 湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心 | 国家安全生产浏阳烟花爆竹检测检验中心 证书编号:(2010) 国安监检甲10043 | 1.注册安全工程师比例不满足要求。 2.质量负责人技术职称不满足要求。 3.未按照AQ8006-2010标准的规定，对“收费公开”、 “检测检验人员行为指导”、“未经定型的专业检测检验设备”等进行明确规定。 4.负责人变更未及时备案，未按规定提交年度工作总结报告和工作计划。 5.个别检验原始记录中只有是否含有氯酸盐的检验结果，却无任何检验过程、检验方法的描述，无法复现当时的检验情况。 |
| 湖南省煤安检测检验中心 | 湖南省煤安检测检验中心 证书编号:(2008) 湘煤监检乙0801 | 1.技术负责人和质量负责人不是高管理层人员。 2.未按照AQ8006-2010标准对质量体系文件进行换版或修订。 3.资质证书过期。 4.未按规定提交年度工作总结和工作计划。 5.未公开检测检验机构从业行为规范。 6.未对校准服务进行评价。 7.个别报告无检验日期和样品状态的描述。 |
| 河南理工大学 | 河南理工大学煤矿安全工程技术研究中心 证书编号:(2009) 国安监检甲06032 | 1.未进行计量认证。 2.未按AQ8006-2010对管理体系文件进行修订或换版，缺少必要的管理制度。 3.未公开检测检验机构从业行为规范。 4.未对上一年度管理评审提出的改进要求进行评价。 5.没有检测检验关键环节的监督记录。 |
| 河南省安全科学技术研究院 | 河南省安全科学技术研究院 证书编号:(2008) 豫安监检乙0801 | 1.缺少必要的管理制度。 2.未对上一年度管理评审提出的改进要求进行评价。 3.在抽检活动中，没有选定抽样标准。 |
| 江西省花炮质量监督检验站 | 国家安全生产宜春烟花爆竹检测检验中心 证书编号:(2009) 国安监检甲06030 | 1.无资产评估报告，提供的固定资产台帐显示设备设施原值壹佰肆拾叁万元。 2.部分设备检定证书过期，有的未查到溯源确认记录。 3.“报验、评审、流转表”中，没有规定检测检验时间。 |
| 江西煤矿矿用产品检验中心 | 江西煤矿矿用产品检验中心 证书编号:(2011) 赣煤监检乙0501 | 1.未按规定提交发挥技术支持作用情况统计报告。 2.未对部分设备校准结果进行确认，个别设备无计量证书。 3.管理评审未提出改进计划，也未对上一年度管理评审提出的要求进行评价。 4.个别原始记录中没有试验条件的记录。 5.部分协议中未填写“商定完成时间”。 |
| 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 | 国家安全生产青岛石油化工检测检验中心 证书编号:(2008) 国安监检甲05027 | 1.未及时提交工作总结报告和发挥技术支持作用情况统计报告。 2.无“发现重大事故隐患向当地安全监管部门及时报告”的规定。 |
| 胜利油田检测评价研究有限公司 | 国家安全生产胜利油田石油设备检测检验中心 证书编号:(2009) 国安监检甲0603 | 1.管理手册不符合AQ8006-2010要求。 2.未及时提交工作总结报告和发挥技术支持作用情况统计报告。 3.个别设备未在有效校准期内；罐底检测系统（1102）未见校准记录。 |
| 山东煤矿安全监察局安全技术中心 | 山东煤矿安全监察局安全技术中心 证书编号:(2011) 鲁煤监检乙0501 | 1.检测检验仪器、设备、设施原值未经资产评估。 2.未见标准气体的供应方的标准物质证书、制造计量器具许可证及供应商评价报告。 3.个别检验报告和原始记录信息不一致；未对比对结果进行有效性评价。 4.个别检验报告和检测原始记录的信息不符合标准规定。 5.个别外聘人员无技术档案，未见相关授权、能力、教育和培训、技能和经验的记录等。 6.没有公开收费标准。 |
| 南京理工大学 | 国家安全生产南京民用爆破器材检测检验中心 证书编号:(2011) 国安监检甲04014 | 1.煤矿许用乳化炸药检测用标准MT60、MT61及锂电池（尚未开展检测工作）未在中心计量认证范围内。 2.未及时提交工作总结报告。 3.部分《样品验收、检验委托单》中缺少双方责任的内容；个别《矿用产品安全标志检验委托书》中产品检验标准与报告中检验依据不一致，缺少合同评审确认记录。 4.个别仪器设备档案中缺少采购、验收、服务商评价等记录。 |
| 中煤科工集团常州自动化研究院 | 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心 证书编号:(2011) 国安监检甲04007 | 1.中心法人单位、中心主任、技术负责人、质量负责人、授权签字人等发生变化，未及时上报确认或备案。 2.安标委托检验缺少合同评审内容。 |
| 中国矿业大学 | 中国矿业大学矿山开采与安全教育部重点实验室 证书编号:(2008) 国安监检甲05025 | 1.未进行计量认证。 2.地址变更和标准变更未及时上报备案或确认。 3.个别仪器设备均缺少独立的设备档案，个别人员无技术档案等。 4.制样室缺少通风设施。 5.部分检验档案缺少档案目录、检测任务单、检测业务卡、质量监督记录、抽样记录等信息。 6.部分原始记录格式缺少原始记录唯一性编号、页码及总页数、检测用仪器设备等信息。 |
| 江苏省劳动防护用品产品质量监督检验站 | 江苏省劳动防护用品产品质量监督检验站 证书编号:(2009) 苏安监检乙0902 | 1.负责人变更未及时上报。 2.未提交发挥技术支持作用情况的统计报告。 3.个别报告检测信息缺少委托检测协议书、检验依据、检验项目等评审记录。 4.个别仪器设备档案缺少采购、验收等记录。 |
| 中煤科工集团爆破技术研究所 | 国家安全生产淮北民用爆破器材检测检验中心 证书编号:(2011) 国安监检甲04008 | 1.管理体系文件未按AQ8006-2010的要求编制。 2.相关管理体系及要素的控制程序、记录表格需补充完善。 |
| 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 | 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 证书编号:(2011) 国安监检甲11044 | 1.计量认证证书与公司名称不一致，且能力范围不包括煤与瓦斯突出矿井鉴定。 2.管理体系文件未按AQ8006-2010的要求编制，相关管理体系及要素的控制程序、记录表格需补充完善。 3.部分项目作业指导书操作性不强。 4.无质量控制计划。 5.部分设备档案无设备唯一性标识、验收记录、溯源证书及溯源确认、维护计划等。 |
| 淮南矿业集团商品检测检验有限公司 | 淮南矿业集团商品检测检验有限公司 证书编号:(2010) 皖煤监检乙0701 | 1.注册安全工程师比例不满足要求。 2.技术负责人、质量负责人不是机构高层管理者。 3.未公开检测检验机构从业行为规范。 4.按《煤矿安全规程》，连接销、链的检测方法有偏离，机构无相关程序文件，也没有经批准。 5.负载条件下的燃烧试验中，检测原始记录没有负载的电流、额定电流，作业指导书也没有电缆的额定电流确认内容。 |
| 四川科特石油工业井控和钻采设备检测检验中心 | 国家安全生产四川石油井控和钻采设备检测检验中心 证书编号:(2011) 国安监检甲06038 | 1.质量体系文件未按照AQ8006-2010修订。 2.未公开检测检验机构从业行为规范。 3.仪器设备没有唯一性编号方法。 |
| 四川省劳动保护用品质量监督检验站 | 四川省劳动保护用品质量监督检验站 证书编号:(2011) 川安监检乙0602 | 1.管理体系文件未按AQ8006-2010进行修订。 2.未公开检测检验机构从业行为规范。 3.管理评审报告中对改进要求未做出相应说明；本年度改进要求的考核指标不具体。 |